富顺县中医医院血液透析用制水设备市场调研项目介绍表

报价公司名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（产品注册证名称）** | **基本参数要求** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌）** | **报价（元）** | **满足所报参数的其他两个品牌** | **备注** |
| 1 | 血液透析用制水设备 | 1.产品注册证为国产 2.整机热销，采用纯水进行消毒和冲洗，配备设备热消毒时，热消毒区域内最高、最低温度点以及最高、最低压力点的监测装置 3.具备一级反渗透膜和二级反渗透膜热消毒功能4.产水量：≥1400L/H（15℃）,产水量可供不低于30台透析机同时运行 ,原水回收率≥70% 5. 水处理设备采用直接供水模式；单路/多路循环设计，每分路对压力、流量控制可分别控制。 6.对各种采集数据、主要部件使用、设备运行、报警及消毒的显示和记录功能。7.设备具备程序控制、手动控制等多种应急工作方式。8.具备完善的密闭漏水检测功能及安全运行保护的联动报警功能。9.设备使用年限≧8年 10.报整机质保年限、耗材大概更换年限及价格 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

 2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、需要现场提供设计分布图的请联系设备科

6、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。